**手摇式病床技术参数**

**一、规格尺寸：**

1、规格尺寸：≧L2100×≧W1000×H530（mm）

**二、功能参数：**

1、材质：钢塑

2、手摇二功能：具有螺旋保护装置的丝杆控制，可灵活调节患者背部上升0°-85°±5°，脚部上升0°-45°±5°。

3、床体承载重量：≧250kg。

4、床头床尾板采用优质ABS注塑成型，配有锁定开关，可快速拆卸，床尾板外侧采用透明信息卡、床底配有4个引流尿袋挂钩。

5、铝合金护栏1对、伸缩餐板1个、医用床垫1张、5寸静音万向带刹轮，304材质输液架1个（四爪挂钩，高度可调节）。

**手摇式病床配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 床架 | 套 | 1 |
| 2 | ABS床头床尾板 | 对 | 1 |
| 3 | 六档铝合金护栏 | 对 | 1 |
| 4 | 万向带刹车脚轮 | 个 | 4 |
| 5 | 不锈钢输液架 | 支 | 1 |
| 6 | 6公分床垫 | 张 | 1 |
| 7 | 流袋挂钩 | 个 | 4 |
| 8 | 标准输液架插孔 | 个 | 4 |
| 9 | 伸缩餐板 | 块 | 1 |