海南医学院第二附属医院5G PDA手持终端需求书

一、项目背景

为提升医疗质量和护士工作效率，现拟采购约100台（以采购人最终需求数量为准）PDA手持终端设备，用于上线移动护理、医技记费等软件。

本项目PDA终端使用5G网络通信，投标单位必须保证所提供的定向流量卡（5G 手机卡）可通过5G网络（5G+VPDN组网）接入海南医学院第二附属医院内网，并采取相应的安全措施保障网络安全。

- 采购方式及预算

- 本项目采用合约机（按月支付）方式采购，合约期限为24个月（按月付款），采购总预算为：384,000（160元/台/月*24个月*100台）（采购预算以最终采购服务部价格论证结果为准），预算单价包含手持终端设备（5G版PDA）、组网费用（≥100M专线费用）、5G 流量费用（≥100GB的5G流量）等。合约期满后资产（PDA）归采购人所有，如采购人继续使用中标单位投标产品中的5G网络（含VPDN组网），仅需支付5G网络流量费（含VPDN组网），如采购人不继续使用中标单位投标产品中的5G网络，则结束合同。

- 售后服务要求

- 中标的单位必须保证所提供的5G手机卡其运营商在海南医学院第二附属医院院区（含东湖分院）内有完善的5G信号覆盖，如有信号盲区应立即整改。在使用过程中，如因5G信号覆盖问题影响使用的，采购人有权拒付受影响的终端单月费用，直至中标单位（或协调其运营商）完成信号覆盖或优化并恢复正常使用后开始记费。因5G信号覆盖导致的采购人拒付部分费用不在给予补付，例如：假设A区域因信号覆盖问题导致PDA无法正常使用（无法访问院内网络或信号较弱导致无法正常使用），本月内运营商完成信号覆盖或优化后，采购人拒付该区域内所使用的全部PDA终端单月费用，但不影响合同的执行周期（合同整体执行满24个月后结束），导致受影响终端实际只支付了23个月，损失的部分由中标人承担。

- 发生网络（含VPDN专线和5G信号等）故障需在四个小时内修复，否则采购人有权拒付受影响的PDA终端单月费用。

- 采购清单

| - 产品名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价 | - 金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 手持终端设备（5G版 PDA） | - 100 | - 部 |  |  | - 含流量卡和套餐，数量以最终采购人需求数量为准。 |
| - 合约期（两年）满后5G流量费用（单价含VPDN组网费用） | - 1 | - 卡/月 |  |  | - 本项报价仅用于评分及合约期满后流量费用参考和续约依据，不纳入本项目采购金额。 |

- 技术参数

| - 名称 | - 技术参数 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 手持终端设备（5G版 PDA） | - ★硬件配置：处理器核数≥八核，主频≥2.0Ghz；运行内存≥4GB；存储容量≥64GB；提供APP调用PDA组件的软件接口，采购人的移动查房APP可与设备可无缝对接；支持三大运营商（中国电信、中国移动、中国联通）的5G网络；提供原厂两年整体免费保修（含主要配件，如充电器、电池等）；所投设备无美光公司产品（含零部件）。 # 运行内存≥6GB； - 为本项目的每部PDA提供充电底座并额外提供一块备用电池，充电底座支持对主机和备用电池充电，提供底座支持对主机和备用电池充电的实物照片； - 操作系统：Android 11及以上版本； - ▲防尘防水等级≥IP 67标准，需提供第三方机构出具IP等级测试报告复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商； - 屏幕尺寸：为方便护士人员单手操作，屏幕尺寸≥5.4英寸并且≤6.0英寸； - 屏幕分辨率：≥1440*720； - ▲触摸屏：多点式电容触摸屏，支持手套模式和湿手模式； - 摄像头：≥800万像素前置摄像头，≥1600万像素后置摄像头，支持自动对焦； - 扫码支持：专业条码解码引擎，支持国际通用的一维条码与二维条码的识别，可实现PDA准心扫描（防止相邻条码的误读），须提供功能截图证明并加盖原厂商公章； - 移动网络类型：支持5G全网通（中国电信、中国移动、中国联通等运营商的5G网络）同时向下兼容4G和3G网络，须提供5G电信设备进网许可证和5G无线电发射设备型号核准证； - 无线局域网（Wi-Fi）：支持2.4G和5G双频通信，支持IEEE802.11a/b/g/n/ac，支持Wi-Fi 6； - 蓝牙：≥Bluetooth 5.1； - RFID:支持NFC读取； - 扫码范围：水平≥48°、垂直≥30°； - 扫描角度：旋转角度360°、上下倾角：±60°、左右倾角：±60°； - 连续扫描：可支持条码屏幕倒转扫描和自动连续扫描，须提供功能截图证明文件； - 额温测量:内置额温检测模块，支持人体额头部位体温测量（需提供额温检测功能实物截图）； - 手电筒：为方便护士察看病人瞳孔和夜间查房，设备具备手电筒功能； - 导航:支持北斗卫星信号； - 跌落（防摔）：≥1.5M自然跌落，须提供第三方机构出具跌落测试报告复印件并加盖原厂商公章； - 抗震和抗冲击：≥1000次0.5米滚动(相当于2000次撞击)，须提供第三方机构出具跌落测试报告复印件并加盖原厂商公章； - 工作温度：低于或等于-20℃至高于或等于+50℃； - 电池容量：≥4500mAh； - 内置备份电功能，在更换电池状态下设备不关机； - 充电技术：支持快充； - 数据通信接口：工业级TYPE C接口，支持正反随便插拔，支持OTG； - 电池安全：电池达到GB 31241-2014电池安全标准，须提供中国质量认证中心认证证明复印件并加盖公章； - 辐射安全：制造商具有辐射安全许可证，须提供证书复印件并加盖公章； - APP应用安全管理：可设置APP使用权限，禁止使用非法APP应用； - 固件升级:支持OTA在线系统升级； - 重量:≤280g（含标准电池）； - 时间同步：内网自动进行时间同步，须提供功能截图证明； - 外壳抗菌要求：外壳为抑菌材料，并具备耐医院酒精、过氧化氢等化学品擦拭消毒，须提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖原厂商公章； - 外壳抗UV（紫外线）老化：须提供具有CNAS或CMA标识的抗UV（紫外线）检测报告复印件并加盖原厂商公章； - 腐蚀要求：外壳通过盐雾测试，须提供检测报告复印件并加盖原厂商公章； - 医用电气安全：投标产品通过YY0505-2012医用电气安全检测，须提供CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖原厂商公章； - 高低温测试：投标产品通过GB/T 2423.1-2008低温检测和GB/T 2423.2-2008高温检测，须提供CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖原厂商公章； - 所投型号设备通过3C认证,提供认证证明复印件并加盖原厂商公章； - 设备平均无故障工作时间≥20000小时,须提供第三方检测报告； |  |
| - 5G流量及VPDN组网带宽 | - ★提供VPDN组网专线带宽≥100Mb/s（上下行对等）；5G 手机卡套餐流量≥100GB（省内定向流量），需关闭语音和短信功能。 |  |

- 评分标准（仅供采购服务部参考，以采购服务部为准）

| 序号 | 评比内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PDA 技术参数 （30分） | 所投产品全部满足招标文件“第三章 采购需求”中“技术参数”要求的得满分30分；“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。每有一项带▲技术参数不满足的扣2分；每有一项非▲且非★不满足的扣1分；扣完本项分值为止。 | 30分 |
| 2 | 5G流量及VPDN组网带宽（3分） | 1、按投标单位提供的手机卡套餐流量从高到低进行排名，第一名（流量最多）得1.5分，第二名得1分，第三名得0.5分，其他排名不得分。 2、按投标单位提供的VPDN组网专线带宽从高到低进行排名，第一名（带宽最大）得1.5分，第二名得1分，第三名得0.5分，其他排名不得分。 | 3分 |
| 3 | 保修服务 （24分） | 在本项目要求两年免费保修基础上，每增加一年免费整体保修（含主要配件，如充电器、电池等）得4分，最高得12分。 | 12分 |
|  |  | 保修期内（含投标承诺增加的保修期）为采购人提供免费意外损坏维修（包括但不限于：跌落造成的屏幕破损、外壳破损、摄像头损坏、扫码头损坏、配件等），按投标单位提供的免费意外损坏维修次数从高到低进行排名，第一名（免费意外损坏维修次数最多）得12分，第二名得7分，第三名得2分，不提供或其他排名不得分。 | 12分 |
| 4 | 技术和售后服务方案 （10分） | 提供针对本项目的技术和售后方案，方案至少包含针对建设目标的理解及项目重难点把握的能力、组网方案（包含但不限于：组网技术、组网拓扑图、5G网络通过VPDN网络接入医院的安全保障措施等）、售后服务方案（包含但不限于：网络故障响应时间、故障排除时间等，PDA终端故障响应时间、PDA终端完成维修的时效等）。 技术和售后方案设计思路清晰、合理、先进，可操作性强，得8~10分；技术和售后方案设计思路较清晰、合理、先进，可操作性较强，得5~7分；技术和售后方案设计思路和可操作性一般，得2~4分；技术和售后方案设计思路不清晰、不合理，可操作性较差，得1分；不提供不得分。 | 10分 |
| 5 | 投标报价 （23分） | 满足比选文件要求且比选投标人报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他参选人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*20%（分值权重系数）*100。 | 20分 |
|  |  | 合约期（两年）满后5G流量费用（每手机卡/月，单价含VPDN组网费用），标人报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他参选人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*3%（分值权重系数）*100。 | 3分 |