- 采购需求

- 货物（产品）需求一览表：

| 序号 | 货物（产品）名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理通讯信息系统软件 | 详见技术参数 | 31 | 套 |
| 2 | IP网络医护主机 | 详见技术参数 | 31 | 台 |
| 3 | 信息交互管理主机 | 详见技术参数 | 31 | 台 |
| 4 | 门口分机 | 详见技术参数 | 671 | 台 |
| 5 | 床头分机 | 详见技术参数 | 1792 | 台 |
| 6 | 卫生间分机 | 详见技术参数 | 671 | 台 |
| 7 | 走廊显示屏 | 详见技术参数 | 81 | 台 |
| 8 | 护理工作站电脑 | 详见技术参数 | 31 | 套 |
| 9 | 后端设备 | 包含交换机、电源适配器等 | 1 | 批 |
| 10 | 辅助材料 | 包含网线、电源线、线管工具等 | 1 | 批 |
| 11 | 维保费用 | 维保费用单独列出，免费质保期满后根据此费用作为后续签署维保合同的价格依据，此费用不占用本次预算 | 1 | 年 |
| 备注 | 辅助设备类有品牌需注明品牌,以上设备质保期6年（免费上门保修） |  |  |  |

- 货物（产品）技术指标及功能要求：

| 序号 |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物（产品）名称 |  |  | 护理通讯信息系统软件 |
| 采购数量 |  |  | 31套 |
| 货物（产品）技术参数、配置要求及功能描述 |  |  |  |
| （一）呼叫求助版块 1.呼叫对讲：患者可在床旁、厕所一键呼叫；床头、门口可支持增援呼叫，护士可在病区任意位置响应。 2.分机关联设定：支持自助设号，分机（包括卫生间分机）可以关联门口分机和房间号，分机呼叫时显示房间号，门口分机上的门灯对应提示。 3.广播宣教：护士可通过呼叫对讲系统，实现一对一、一对多的广播宣教。广播内容可预存于系统内，也可随时设定，并可按时或按需进行播放。 4.终端支持护士定位、呼叫转移等功能，防止呼叫遗漏。 5.屏幕亮度和通话音量可分时段自由设置。 6.支持扩展移动医护分机，可使护士随身佩带专用的无线终端，接收患者的呼叫信息并直接与患者双向语音对讲。 （二）信息发布版块 1.可连接HIS系统，自动提取信息，借助床头分机、门口分机与走廊显示屏等终端进行发布，信息显示内容可根据临床需要进行修改。 2.床头：借助床头分机可准确显示患者基本信息、风险评估结果以及护理等级、饮食等内容，床头分机背光灯可自动或手动开关。 3.门口：借助门口分机准确显示病房号及床位信息，宜集成门灯，醒目提示呼叫发出或护士位置。 4.走廊：借助显示屏，呼叫时准确显示呼叫床位信息，可循环显示未处理信息；平时显示病区名称，时间和其他信息。 （三）数据同步及显示更新 1.医院HIS数据、病区呼叫数据可与服务器按信息科要求的频率进行自动同步。 2.床头分机、门口分机和走廊显示屏的显示信息，按照信息科要求进行自动更新。 3.可支持对敏感信息进行必要的屏蔽或隐私处理。 （四）数据管理 1.应配置对讲系统数据库和管理系统，实现对医院病区医用对讲系统数据的集中存储。 2.应支持护理管理的多个管理模块，包含数据接口对接模块、信息公共发布模块、信息管理模块、统计分析模块、呼叫中心监控模块等。 3.维护升级过程须遵守机房管理规定和医院数据安全管理规定。 （五）网络与运维管理 1.护理相关数据通过医疗网有线传输，自组专网。接入医疗网的终端须接受统一管理。每个病区，医院提供的网口不超过3个。其余所需网口，施工、成本、配件，均由投标方自行解决。 2.各分机硬件终端组网应相对独立，床头分机、卫生间分机、门口分机组网互不依赖。以支持不同科室的特殊性方案定制。 3.故障自检：系统具有总线短路报警，电流电压检测，巡检故障分机，系统工作日志， 异常分析记录等多种故障检测方法。 4.脱机操作：当计算机发生故障时，系统依旧可以实现呼叫、通话、报警、灯光指示等功能。 5. 自建无线网络不得依靠院内WIFI，不得干扰医疗仪器设备，不得传送HIS信息，只能用于对讲应答。 6.无线设备不允许体现患者除床位外的基本信息。 7.在断网情况下，床头分机、门口分机等设备依然能够呼叫主机并对讲，确保特殊情况下通讯功能不间断。 （六）护理通讯信息系统软件 - 护理通讯信息管理平台 基于B/S架构，支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。支持并发点位数≥200点位。 提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能。 - 呼叫数据统计分析平台 基于B/S架构，通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫量对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表。 - 护理信息公共发布平台 通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和未处理的呼叫信息，也可显示护理工作一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。 - 数据接口服务器平台 支持与Oracle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具。 - ▲提供软件著作权证书复印件并加盖制造商公章 |  |  |  |
| 序号 |  |  | 2 |
| 货物（产品）名称 |  |  | IP网络医护主机 |
| 采购数量 |  |  | 31台 |
| 货物（产品）技术参数、配置要求及功能描述 |  |  |  |
| - ▲采用10.0英寸及以上，屏幕分辨率：≥1024*600。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） - ▲麦克内置，无外露麦克话筒，避免飞沫吸附交叉感染。设备采用15色及以上护理灯，当患者呼叫时，可根据患者的护理等级进行提醒。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） - 可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 - 可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，进行双向对讲操作。 - 支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。 - 可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容。 - 支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 - 自动调节系统通话音量，提供≥4个时段，每个时间段时间灵活可调。 - 支持扩展门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。 - 具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能。 - 设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级。 |  |  |  |
| 序号 |  |  | 3 |
| 货物（产品）名称 |  |  | 信息交互管理主机 |
| 采购数量 |  |  | 31台 |
| 货物（产品）技术参数、配置要求及功能描述 |  |  |  |
| - ▲主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） - 主机高带宽两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备。 - 支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示。 - 支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。 - 支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。 - 支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口。 - 具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，可用于外接功放。 - ▲主机内嵌WEB服务，具有网页登录配置功能。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明）。 - 具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。 - 提供所投型号软件著作权证书及CCC认证证书并加盖制造商公章 |  |  |  |
| 序号 |  |  | 4 |
| 货物（产品）名称 |  |  | 门口分机 |
| 采购数量 |  |  | 671台 |
| 货物（产品）技术参数、配置要求及功能描述 |  |  |  |
| - ▲采用10.0英寸及以上液晶屏，屏幕分辨率≥1024*600及以上。 - 采用20色及以上门灯提示本房间的护理级别，呼叫时常亮，护士进入闪烁。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） - ▲可显示病房号、床位号、患者名、责任护士、责任医生、医护照片、医院介绍、科室介绍等信息。支持通过护理键进行护士进入、护士离开操作。 - 支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。 - 支持智能门口刷卡，实现护士定位和记录。 - 根据系统设置的护理等级信息即患者护理级别，呼叫时门口分机灯显示相应颜色。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） - 信息界面文字过多时支持滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示。 - 展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。 - 支持调整分机信息界面的样式和内容，可同时展示5张信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） - 分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。 |  |  |  |
| 序号 |  |  | 5 |
| 货物（产品）名称 |  |  | 床头分机 |
| 采购数量 |  |  | 1792台 |
| 货物（产品）技术参数、配置要求及功能描述 |  |  |  |
| - ▲采用7英寸及以上液晶屏,屏幕分辨率≥800*480 - 屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定，避免影响病患夜间休息，黑屏时可通过任意按键操作点亮屏幕。 - ▲可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲。 - 支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能。 - 支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号。 - 支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒。 - 支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示。 - 病人信息界面文字过多时可以滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示。 - 病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） - 病人信息界面支持同时展示多张图片,用来展示护士头像、护理标识等。 - 医护信息、服务信息：显示医护信息及照片，显示服务信息，最多可支持10万汉字的内容，支持快速翻页和查看。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） - 医嘱信息、费用详情、患者用药明细：显示医嘱信息，显示患者费用详情，最多可支持≥5000条数据的展示，可实现快速翻页和查看。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） - 可以同时展示5张及以上病人信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面。（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） - 分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。 |  |  |  |
| 序号 |  | 6 |  |
| 货物（产品）名称 |  | 卫生间分机 |  |
| 采购数量 |  | 671台 |  |
| 货物（产品）技术参数、配置要求及功能描述 |  |  |  |
| - 紧急情况的呼叫设计，优先级最高 - 呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示 - ▲IP68级及以上防护等级，防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。（提供卫生间防水防尘等级检测报告） - 有专用的取消按键（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） |  |  |  |
| 序号 |  | 7 |  |
| 货物（产品）名称 |  | 走廊显示屏 |  |
| 采购数量 |  | 81台 |  |
| 货物（产品）技术参数、配置要求及功能描述 |  |  |  |
| - 双面Φ3.75点阵，可显示≥2行*8个汉字.（需提供带有CMA或CNAS标识的检验报告证明） - 呼叫时循环显示护理级别、病房号和床位号 - 待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提示等信息 - ▲提供走廊显示屏软件著作权证书复印件并加盖制造商公章 |  |  |  |
| 序号 |  | 8 |  |
| 货物（产品）名称 |  | 护理工作站电脑 |  |
| 采购数量 |  | 31套 |  |
| 货物（产品）技术参数、配置要求及功能描述 |  |  |  |
| CPU：主频不低于2.5GHz，最高睿频不低于4.4GHz，不低于六核心十二线程，二级缓存不低于7.5MB，三级缓存不低于18MB 内存条：不低于16GB； 硬盘：不低于1TB M.2固态； 显示器：不低于23英寸； 操作系统：含正版操作系统； |  |  |  |
| 序号 | 9 |  |  |
| 货物（产品）名称 | 后端设备 |  |  |
| 采购数量 | 1批 |  |  |
| 货物（产品）技术参数、配置要求及功能描述 |  |  |  |
| 包含交换机、电源适配器等 |  |  |  |
| 序号 |  | 10 |  |
| 货物（产品）名称 |  | 辅助材料 |  |
| 采购数量 |  | 1批 |  |
| 货物（产品）技术参数、配置要求及功能描述 |  |  |  |
| 包含网线、电源线、线管工具等 |  |  |  |
| 序号 |  | 11 |  |
| 货物（产品）名称 |  | 维保费用 |  |
| 采购数量 |  | 1年 |  |
| 货物（产品）技术参数、配置要求及功能描述 |  |  |  |
| 维保费用单独列出，免费质保期满后根据此费用作为后续签署维保合同的价格依据，此费用不占用本次预算 |  |  |  |