## 技术参数
血糖试纸主要技术参数（需针对试纸报价）
1 | 产品名称 | 血糖试纸
2 | 技术 | 电化学原理
3 | 检测样本 | 指尖血、静脉血
4 | 采血部位 | 可采集手掌、前臂、上臂、小腿与大腿
血糖仪主要技术参数（需针对血糖仪报价）
1 | 产品名称 | 血糖仪
2 | 产品类型 | 手持式
3 | 自动退片 | 试纸自动退片功能
4 | 记忆容量 | ＞200组含时间
5 | 测试模式 | 一般/餐前/餐后/质控(Gen/AC/PC/QC)显示
6 | 平均值统计 | 可分别计算【一般，饭前，饭后】的7,14,21.28,60,90天血糖平均值
7 | 数据传输方式 | 具有蓝牙传输功能
8 | 配套软件 | 可与血糖管理软件相匹配的数据格式
糖尿病管理系统产品主要技术参数（需针对糖尿病管理系统产品报价）
1 | 系统用途 | 院内外糖尿病全程管理
2 | 系统组成 | 至少支持5个用户端
3 | 服务器 | 内存8G以上，存储500G以上
4 | 多参数监测及数据传输
4.1 | 血糖监测 | 可使用WiFi或底座等上传，与将引进的血糖仪可进行数据传输
4.2 | 检测时段 | 可根据自定义设置监测时间段，并提供默认/选择两种方式进行时间段切换
4.3 | 预约监测 | 预约血糖监测提醒
4.4 | 吃饭标记 | 餐后2小时提示监测患者血糖
4.5 | 血压监测 | 使用蓝牙血压计进行血压监测，通过蓝牙上传测量数据
4.6 | 检测时间 | 根据医院具体要求对24小时设置自定义测量时间段
4.7 | 用药管理 | 任选时间标记对患者进行用药
4.8 | 体温监测 | 使用蓝牙体温计进行体温监测，通过蓝牙上传测量数据
4.9 | 数据传输 | 支持蓝牙4.0版本，通过蓝牙5秒快速传输或手动录入血糖/血压/体温监测数据
5 | 血氧监测 | 支持血氧蓝牙传输，支持第三方蓝牙设备接入
5.1 | 胰岛素泵 | 根据患者基础率记录患者各个时段需要补充的胰岛素剂量，结合胰岛素输注记录跟血糖关联关系，合理调整胰岛素输注剂量
5.2 | 身份识别 | 可通过扫描腕带/点选多种方式快速定位患者身份信息
5 | 数据管理
4.1 | 血糖记录 | 医护端16点血糖记录查询，随意切换列表及逐条两种显示格式
4.2 | 血压记录 | APP端随时查看患者血压记录，随意切换列表及逐条两种显示格式
4.3 | 体温记录 | APP端随时查看患者体温记录，随意切换列表及逐条两种显示格式
4.4 | 胰岛素管理 | 通过APP记录患者胰岛素用药类型及剂量
4.5 | 血氧记录 | 具备血氧记录管理及查询
4.6 | 体温单 | 查询患者体温记录
6 | 质控管理 | 实现严格的POCT质控管理。对于异常血糖或质控测试信息预警提示，可追溯测量仪器、操作者、异常值产生时间、异常类型试纸批号
6.1 | 试纸记录 | 记录质控机型、序列号、试纸批号、质控批号及级别、质控结果等信息，严格管理仪器质控数据
6.2 | 失控名单管理 | 可查询到当前失控机器名单及所属科室
6.3 | 质控报告 | 质控记录的打印及生成质控报告
6.4 | 质控设置 | 管理者自定义质控级别及效期
6.5 | 失控管理 | 具备失控锁机功能，在未通过质控的情况下，拒绝检测
7 | 患者管理
7.1 | 患者信息管理 | 管理患者档案、住院记录、会诊记录、随访记录，监测记录，治疗方案等
7.2 | 测量数据分析 | 患者血糖/血压数据以4种图表形式呈现（数据列表、统计图、趋势图、质控图）
7.3 | 患者状态管理 | 出院住院办理、修改住院信息、发起会诊、发起转诊、转移患者、发起会话等
7.4 | 月度报表 | 统计血糖总测量人数、高血糖总数低血糖总数、各个时段血糖高低所占百分比
7.5 | 慢病管理 | 提供多病种的筛选及分类：肺结核：就诊记录、筛查记录、检验项目、治疗方案、密切接触者筛查记录；重症精神病：基本信息、干预信息
7.6 | 虚拟病房 | 可通过虚拟病房的方式，有其他科室把需要控糖的患者放在虚拟病房有内分泌统一管理
8 | 会诊管理 | 会诊记录查询、会诊患者处理、发起会话等功能，方便内分泌医生与非内分泌/院间医生间的交流， 提高会诊的效率与优先流程，实现全院/院间糖尿病同质化医疗
9 | 试纸管理 | 通过手动或者蓝牙上传试纸数据，进行历史查询，及使用量统计
10 | 预警管理 | 血糖/血压超范围预警
11 | 随访管理 | 出院患者随访管理，随时查看患者院外血糖值，医患在线交流等功能
12 | 账号管理 | 账号信息管理
13 | 系统对接 | 可对接医院HIS/LIS系统，高效数据管理，血糖报告可与EMR整合
2025.2号公告项目7：遴选血糖试纸及相关配套软硬件系统项目 报名材料应在同一张调研单中体现以上三部分价格，如具备与我院现有系统对接能力，则仅对血糖试纸及血糖仪报价即可。